|  | ЗАТВЕРДЖУЮ директор ПП “Групотест” /підписано/ С.М. Іванов. 21. 02. 2017р. Версія 1. |
| --- | --- |

Інструкція  з медичного застосування

Діагностичний поліспецифічний антилюдський  глобулін анти - С3d IgM/IgG

для  проби Кумбса

Назва

Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін анти - С3d IgM/IgG для проби Кумбса.

Основні властивості

Реагент виявляє неповні антитіла IgG, з’єднані з еритроцитами in vivo  або in vitro, і С3d фрагмент комплементу у прямій і непрямій пробі Кумбса.

Склад

Поліспецифічний реагент анти - С3d IgM/IgG - це суміш сироваток, отриманих від кроликів, імунізованих очищеним IgG людини, та мишачих моноклональних анти-С3d.

Форма випуску

Діагностичний реагент у рідкому вигляді.

Призначення

Цей реагент призначений для виявлення неповних антитіл IgG (усіх чотирьох підкласів) та фрагментів  С3d, зв´язаних з еритроцитами. Може використовуватись для тестування сироватки хворого на наявність імунних антитіл, визначення специфічності імунних антитіл, проведення проб на індивідуальну сумісність донора і реципієнта, визначення антигенів еритроцитів за допомогою реагентів, що містять неповні антитіла, виявлення аутоімунних антитіл або С3d фрагментів комплементу, фіксованих на еритроцитах.

Призначено для діагностики in vitro.

При застосуванні діагностичного поліспецифічного реагенту анти - С3d IgM/IgG слід керуватися даною Інструкцією, а також "Інструкцією з визначення груп крові за системами АВ0, резус та імунних антитіл", затвердженої наказом МОЗ України № 164  від 05.07.1999 р.

Необхідні застереження

Вихідний матеріал, з якого були отримані усі клітинні лінії, був тестований та дав негативну реакцію на НІV, HbsAg та HCV.

Робота із зразками крові, що досліджуються діагностичним поліспецифічним реагентом, потребує дотримання  заходів безпеки, які передбачені для роботи з необстеженою кров´ю.

Умови проведення досліджень

Визначення за допомогою реагенту антилюдського глобуліну С3d IgM/IgG проводяться у нативній або стабілізованій з використанням консервантів (глюгіцир, цитроглюкофосфат, гепарин та ін.), венозній або капілярній крові.  Бажано проводити дослідження в крові стабілізованій ЕДТА. Термін придатності крові для досліджень, незалежно від способу заготівлі, складає 24-48 годин.

Визначення проводиться у приміщенні з достатнім освітленням затемператури 18 - 25˚С.

Реагент не слід зберігати відкритим, бо при висиханні його активність знижується.

Не слід користуватися реагентом, якщо він має нерозчинний осад або помутніння.

Для кожного реагенту використовують окрему промарковану піпетку.

Матеріали та обладнання, які використовуються при визначенні групи крові (планшети, пластинки, палички та ін.), після роботи слід ретельно мити та висушувати. Бажано користуватися одноразовими допоміжними матеріалами (планшетами, мікроплатами, пробірками, паличками для перемішування та ін.)

Спосіб застосування

Реакція аглютинації відбувається завдяки властивості антиглобулінових антитіл взаімодіяти з Fc-фрагментами сенсибілізуючих молекул антитіл та здатністю утворювати “місток” між сусідніми вкритими антитілами клітинами, що і призводить до формування аглютинатів, які можливо бачити неозброєним оком.

1.Непрямий антиглобуліновий метод з використання 0,9 % NaCl

1.1. В чітко нумеровану чисту пробірку внести 2 краплі (100 мкл) досліджуваної сироватки.

1.2. Додати 1 краплю 3-5% суспензії стандартних еритроцитів, тричі відмитих і суспендованих в 0,9% NaCl.

1.3. Ретельно перемішати та інкубувати 30-50 хвилин при +37°С.

1.4.Чотири рази відмити клітини в 0,9 % NaCl, повністю зливаючи надосадову рідину та суспендуючи клітинний згусток при кожному промиванні.

1.5. Додати до сухого клітинного згустку 2 краплі (100 мкл) антилюдського глобулінового реагенту С3d IgM/IgG. Ретельно перемішати та центрифугувати при 500g протягом 60 секунд.

1.6. Знову суспендувати клітини, обережно перемішуючи, та провести макроскопічний облік.

Примітка: Занадто енергійне перемішування може призвести до зруйнування слабкої аглютинації.

1.7. Достовірність всіх негативних антиглобулінових тестів повинна бути підтверджена тестом з еритроцитами, сенсибілізованими IgG.

2. Непрямий антиглобуліновий метод з використанням фізіологічного розчину з низькою іонною силою –L.I.S.S.

Застосування тестових клітинних суспензій відмитих в L.I.S.S. дозволяє зменшити час інкубації до 15 хвилин. Чутливість антиглобулінового методу L.I.S.S. залежить від застосування рівного співвідношення між сироваткою та суспензією ерітроцитів. Тому рекомендується при внесенні сироватки та клітинної суспензії застосувати полуавтоматичні піпетки.

Перед приготуванням 3 - 5% суспензії в L.I.S.S. стандартні еритроцити повинні бути два рази відмиті в 0,9 % NaCl  та один раз в L.I.S.S.

2.1. В чітко нумеровану чисту скляну пробірку внести 1 краплю (50 мкл) сироватки, яка досліджується.

2.2. Додати такий самий об´єм  3-5% суспензії стандартних клітин в L.I.S.S. (1 краплю).

2.3. Ретельно перемішати та інкубувати при 37ºС протягом 15 хвилин.

Далі, як вказано в етапах 1.4 - 1.7 для непрямого антиглобулінового методу з використанням 0,9% NaCl.

3. Прямий антиглобуліновий метод

Прямий антиглобуліновий метод використовуєтся для визначення адсорбованих IgG або фрагментів комплементу на еритроцитах. Проба крові, яку взяли для дослідження, повинна бути свіжою (менш, ніж за 24 години) та набраною в антикоагулянт ЕДТА (етилендіамінтетрауксусна кислота).

3.1.Підготувати 3-5% суспензію еритроцитів, що досліджуються, в 0,9 % NaCl (п.1.4).

3.2.В чітко нумеровану чисту скляну пробірку вносять 1 краплю (50 мкл)  клітинної суспензії.

Продовжувати дослідження згідно п. 1.5.- 1.7. для непрямого антиглобулінового методу

УВАГА!

Забруднення досліджуваної проби, або недостатнє відмивання нейтралізують антилюдський глобулін.

Можливе отримання хибних результатів через забруднення або відхилення від рекомендацій.

Методи дезінфекції

По завершенню роботи відходи, що виникають при проведенні дослідження, та відпрацьований посуд  підлягають дезінфекції.

Для проведення дезінфекції додати до відходів дезінфікуючі засоби, які дозволені МОЗ України для застосування в медичній практиці. Посуд для знезараження відходів має бути промаркованим і використовуватися лише для цілей дезінфекції. Лабораторний посуд після знезараження підлягає стерилізації.

Умови зберігання та транспортування

В сухому захищеному від світла місці за температури 2°С - 8°С. Допускається зберігання за  температури до 22 С не більш ніж 10 діб. Після розкриття флакону реагент можна використовувати до закінчення терміну придатності при відсутності змін, що виникають у процесі використання реагенту — помутніння, утворення нерозчинного осаду, бактеріального забруднення.

Термін придатності - 2 роки.

Пакування

Моноклональні реагенти розлиті по 3 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з  крапельницями.

Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосування вкладають в коробку з картону.

Виробник ПП ”Групотест”, Україна, Харків.

Сертифікат № 027 на систему управління якістю згідно з ДСТУ EN ISO 13485:2015

ТУ У 24.4-36816271-001:2010, Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від 13.05.2015 р.

Місце знаходження виробництва 09113, Київська обл., м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 171.;

тел.офису: (057) 717-50-44, 717 33 44.

UA.TR.039