ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу дезінфекційного

«Терразім (Terrazym)» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації

Київ – 2016

Методичні вказівки

щодо застосування засобу дезінфекційного «Терразім (Terrazym)»

з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб  «Терразім (Terrazym)».

1.2. Фірма виробник –  «Prisman GmbH», Німеччина.

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас.%:

Склад засобу у вигляді порошку: перкарбонат натрію -  15,1%, тетраацетилетилендіамин - 9,9%, протеаза - 0,2%, ліпаза - 0,1%, амілаза -0,1%, целюлаза - 0,03%  (діючі речовини);  інгібітори корозії, лимонна кислота, карбонат натрію, сульфат натрію, похідні ЕДТА, неіоногенні сурфактанти, комплексоутворювач, інші допоміжні речовини до 100,0.

Склад робочих розчинів: надоцтова кислота, протеаза,  ліпаза, амілаза, целюлоза, залишки перкарбонату натрію та  тетраацетилетилендіамину (діючі речовини);  інгібітори корозії, лимонна кислота, карбонат натрію, сульфат натрію, похідні ЕДТА, неіоногенні сурфактанти, комплексоутворювач, інші допоміжні речовини до 100,0.

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу: «Терразім (Terrazym)» - це порошок білого кольору з блакитними гранулами майже без запаху, 2% робочі розчини (за препаратом) мають слабкий запах оцту, розчини в концентрації 0,5% (за препаратом) і менше – практично без запаху. Мають високі змочувальні, очищувальні, миючі (миюча здатність не менше 85%), емульгуючи, знежирюючі та дезодоруючі властивості, низьке піноутворення, не фіксують органічні забруднення, ефективні для видалення біоплівок. Завдяки спільній дії ензимного комплексу та поверхнево-активних речовин самостійно розчинюються навіть ті забруднення, що важко видаляються, у т.ч. застарілі, прифіксовані (прикипілі) до поверхонь матеріалів (кров, слиз, сироватка, білкові, жирові та вуглеводні виділення та забруднення, хімічні речовини та реагенти, лікарські препарати, залишки рентгенконтрастних речовин та ін.) або які вже підсохли.

Наявність ефективного інгібітора корозії дозволяє попереджати корозію низьковуглецевих сталей у робочих розчинах, не ушкоджуються неіржавіюча сталь, не пошкоджують вироби зі скла, термостабільних і термолабільних матеріалів, гуми, каучуків, полімерних матеріалів,  штучної шкіри, кахлю, порцеляни, фаянсу,  дерева та інших матеріалів; поверхні медичних приладів і устаткування з лакофарбовим, гальванічним і полімерним покриттям, мають відбілюючи дію на текстиль без зменшення міцності тканин, видаляють плями (у т.ч. крові та інших біологічних рідин); ефективно розчиняють та видаляють органічні та неорганічні забруднення (у т.ч. залишки крові, ліків, білкові, жирові, механічні та ін. види забруднень) з поверхонь, із внутрішніх каналів, порожнин та інших важкодоступних місць; добре змиваються, не залишають нальоту і плям на  поверхнях об’єктів, що піддаються обробці; гомогенізують мокротиння та інші виділення.

Залишкові кількості активно-діючої речовини водних розчинів засобу – надоцтової кислоти – розкладаються до нетоксичних речовин – води, кисню і оцтової кислоти.

Засіб не придатний для інструментів із латуні та міді, а також, хромованих та нікельованих інструментів з механічними пошкодженнями.

1.5. Призначення засобу. Засіб «Терразім (Terrazym)» призначений для

- проведення поточної, заключної та профілактичної дезінфекції, генеральних прибирань, застосування у вогнищах інфекційних захворювань при інфекціях бактеріальної (у т.ч. при туберкульозі, при інфекціях, викликаних споровими формами бактерій), вірусної та грибкової етіології на різних об’єктах:

- у закладах охорони здоров’я будь-якого профілю (хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, стоматологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, офтальмологічні, фізіотерапевтичні, паталогоанатомічні та інші відділення, відділення неонатології, реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених та інших хворих, операційні блоки, пологові будинки, центри з трансплантації органів, перинатальні центри, медичні профільні центри, стоматологічні, наркологічні, косметологічні клініки, амбулаторії, поліклініки, диспансери, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, донорські пункти та відділення переливання крові, медико-санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та медичні пункти, санаторії, профілакторії, реабілітаційні центри, хоспіси, санпропускники,  тощо);

- лабораторіях різного профілю (клінічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні, мікологічні, клінічні та інші лабораторії різних підпорядкувань);

- аптеках та аптечних закладах; оздоровчих закладах, учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах;

- підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості; промислових підприємствах, підприємствах харчової промисловості (молочної, м’ясо-, птахо-, рибопереробної, кондитерської, хлібо-булочної, консервної, плодоовочевої, виноробної, олійно-жирової, виготовлення соків, напоїв, безалкогольних напоїв, фасованої мінеральної та питної води,  напівфабрикатів, дитячого харчування, дріжджів, цукру, солоду, кондитерських виробів та інших виробництвах агропромислового комплексу та харчопереробної промисловості; на заводах, фабриках,  складах, сховищах, включаючи приміщення для зберігання зерна, продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни, сільськогосподарських об’єктах тощо;

- підприємствах ресторанного господарства (кафе, ресторани, зони приготування їжі, роздаточні лінії) і торгівлі у т.ч. ринках, магазинах, ресторанах, швидкого харчування та ін.; ринках;

- на рухомому складі, вокзалах та допоміжних підрозділах всіх видів транспорту: у т.ч. залізничного (включаючи пасажирські, електро- та дизель-поїзди, резервуари вакуумних туалетів накопичувального типу (екологічно чистих туалетних комплексів),  вантажні вагони та контейнери для перевезення харчових продуктів та сировини, залізничні станції, вокзали тощо), громадського, рухомого складу та стаціонарних об’єктах метрополітену,  водного (у т.ч. вокзали, порти, пасажирські, риболовецькі, переробні, вантажні судна), повітряного, автомобільного (включаючи пасажирський, автобуси, маршрутки, трамваї, тролейбуси, фунікулери,  транспорт для перевезення продуктів харчування та сировини, транспорт для вивезення сміття тощо) та інших видів транспорту, на санітарному транспорті; об’єктах водопостачання та каналізування;

- в санаторіях, пансіонатах та інших спортивно-оздоровчих і спортивно-розважальних комплексах для доросли і дітей (включаючи кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії, бальнеології тощо, басейни, ванни, душові, роздягальні, санітарні кімнати та ін., у т.ч. поверхні приміщень та безпосередньо ванни, гідромасажні ванни і поверхні з плитковим покриттям);

- на об’єктах комунально-побутового обслуговування (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони, солярії, пральні, лазні та сауни, SPA-центри, гуртожитки та інші місця постійного та тимчасового проживання, театри, кінотеатри, громадські туалети, біотуалети тощо);

- на об’єктах житлово-комунального господарства (у т.ч. для обробки сміттєпроводів, сміттєзбиральних камер та контейнерів, ліфтів, сходових клітин тощо); підприємствах зі збирання, транспортування, сортування та переробки сміття;

- у теплицях, на складах та базах різного призначення (у т.ч. для зберігання продуктів харчування, лікарських засобів, предметів санітарії та гігієни тощо);

- закладах та установах соціального захисту, пенітенціарної системи; на об’єктах та в підрозділах міністерств внутрішніх справ та оборони (в т.ч. в казармах), в зонах надзвичайних ситуацій; у місцях масового скупчення людей (базари, ринки, стоянки, стадіони, майдани, підприємства зв’язку, банківські установи), у домашніх умовах (квартири, приватні будинки), офісних приміщеннях,  вогнищах інфекційних захворювань; у  громадських та адміністративних закладах і будівлях; у службах ритуальних послуг тощо;

- у закладах сфери відпочинку та розваг (кінотеатри, театри, культурно-оздоровчі комплекси тощо);

- для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації, достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом, в установках ультразвукового очищення) усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи для бронхоскопії, ларингоскопії, артроскопії, лапароскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехо-ендоскопії, при проведенні біопсій, введенні ліків тощо та інструменти до них (у т.ч. для ручної обробки, обробки у напівавтоматичних та повністю автоматизованих машинах); хірургічні (в тому числі мікрохірургічні, для малоінвазивної і судинної хірургії, анестезіології), стоматологічні інструменти (включаючи ендодонтичні, обертові інструменти та стоматологічні бори з різних матеріалів;  зонди усіх видів, катетери, інтраопераційні та ехокардіографічні датчики, термочутливі матеріали для анестезії, в т.ч. маски, трубки, і інші елементи наркозно-дихальної апаратури, стоматологічного обладнання, гідравлічних контурів для стоматологічних вузлів та стоматологічних відливок. слиновідсмоктуючі установки, плювальниці, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), стоматологічні матеріали (відтиски з альгінату і силікону, поліефірні смоли, зубопротезні заготовки з металів, кераміки, пластмас і інших матеріалів, зліпки, мости, коронки, артикулятори з матеріалів, стійких до корозії) тощо  у лікувально-профілактичних закладах усіх типів;

- для дезінфекції високого рівня ендоскопів;

- для достерилізаційного очищення усіх видів  виробів медичного призначення з різних матеріалів та медичного інструментарію, включаючи гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них;

- для попереднього очищення ендоскопів і медичних інструментів до них, а також наркозно-дихальної апаратури і її елементів ручним способом;

- заключного очищення ендоскопів ручним способом перед дезінфекцією високого рівня та стерилізацією;

- очищення інструментів, у т.ч. ендоскопів, після обробки їх хімічними речовинами, що можуть фіксувати органічні та інші забруднення на поверхні виробів;

- видалення з поверхні медичних виробів, каналів, порожнин тощо забруднень, що важко видаляються методами миття та очищення;

- миття та очищення (у т.ч. достерилізаційного очищення) лабораторного та іншого посуду, ємностей тощо;

- для дезінфекції та очищення кувезів у відділеннях неонатології;

- для дезінфекції і очищення (у т.ч. достерилізаційного очищення) лабораторного посуду, різноманітних ємностей, ємностей для дезінфекції ;

- попереднього замочування текстильних виробів (одягу, білизни тощо) з метою знезараження, видалення забруднень і плям що важко видаляються (білкові та інші секрети, кров, жирові,  та інші забруднення)

; дезінфекції під час прання зазначених виробів;

- миття поверхонь приміщень, обладнання, апаратури, устаткування, предметів догляду за хворими тощо;

- для дезінфекції та одночасного миття, дезодорування  поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері тощо), меблів, обладнання, медичних приладів, апаратів і устаткування (у т.ч. особливо-чутливих приладів та апаратів наркозно-дихальної апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів), обладнання та наркозно-дихальної апаратури, датчиків ультразвукової апаратури, рентгенодіагностичного, радіологічного обладнання,  апаратури та обладнання для комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних комплексів та інших видів обладнання); посуду, білизни, предметів догляду хворих, санітарно-технічного обладнання (зокрема, бальнеологічного, у т.ч. акрилових гідромасажних та інших ванн), прибирального інвентарю тощо;

- для дезінфекції, стерилізації, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення, ДСО перукарського, манікюрного, педікюрного, косметичного інструментарію та приладдя, дезінфекції та миття  на підприємствах сфери обслуговування (готелі, кемпінги, гуртожитки, пральні, хімчистки, салони краси, перукарні, SPA-центри, косметологічні клініки, манікюрні, педикюрні кабінети, солярії, лазні, сауни тощо);

- для дезінфекції високого рівня та стерилізації виробів медичного призначення;

- дезінфекції і очищення гідравлічних контурів аспіраційних систем стоматологічних установок;

- для знезараження перед утилізацією використаних виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних матеріалів (в тому числі перев’язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразовий одяг, у т.ч.  костюми для захисту від зараження СНІДу, ОНІ, протичумні костюми, постільна білизна, посуд з-під виділень; предмети для догляду за хворими, посуд для їжі тощо), біологічних рідин (кров, сироватка, мокротиння тощо),

- для знезараження систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи та ін.), для дезінфекції повітря способом розпилення на різних об’єктах;

- для дезінфекції і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття, сміттєперевізних машин, громадських туалетів, біотуалетів;

- для дезінфекції на інших епідемічно-значимих  об’єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил.

«Терразім (Terrazym)» рекомендований для застосування в ультразвукових установках для достерилізаційного очищення і дезінфекції виробів медичного призначення.

Якщо засіб не використовується постійно, рекомендується періодично проводити обробку інструментів засобом  «Терразім (Terrazym)» для їх очищення від забруднень, що фіксовані на поверхні медичних виробів та важко видаляються. Така процедура подовжує термін експлуатації виробів медичного призначення, у т.ч.ендоскопів та інструментів до них.

1.6. Спектр антимікробної дії: «Терразім (Terrazym)» має антимікробні властивості щодо бактерій (включаючи збудників туберкульозу - M. terrae, кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, E. faecium, Klebsiella spp. (у тому числі K. pneumoniae), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Ps. aeruginosa, Acenotobacter spp., ванкомицин-резистентний єнтерококк (VRE), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій), вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, рота-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (B. subtilis, B. anthracoides, C. Difficile, сибірка); засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, ооцист найпростіших, яєць і личинок гельминтів, гостриків)

Протестований у відповідності до стандартів EN 13727, EN 13697, EN 13624,  EN 14348,  EN 14563,  EN 14476, EN 13704.

1.7. Токсичність та безпечність засобу: «Терразім (Terrazym)» відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок та парентеральному введенні, до  мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки). Пил засобу викликає подразнення верхніх дихальних шляхів. Засіб у препаративній форма у відкритому вигляді відноситься до 4 класу небезпеки (мало небезпечні речовини) при інгаляційному впливі через відсутність летких компонентів. Робочі розчини засобу при одноразовому та багаторазовому нанесенні на шкіру не викликають місцево-подразнювальної шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії. У рекомендованих для дезінфекції концентраціях не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. Не виявляє сенсибілізуючих, гонадотропних, канцерогенних, кумулюючих, мутагенних і тератогенних властивостей.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчини дезінфекційного засобу «Терразім (Terrazym)» готують шляхом розчинення необхідної  кількості засобу у воді при температурі 20-30°С протягом 15 хвилин; протягом цього часу необхідно декілька разів перемішати розчин, після чого він готовий до використання. Розчин готується у пластмасових, емальованих (без ушкоджень емалі), скляних або з нержавіючої сталі  ємностях з  кришкою. Невеликий нерозчинений осад, який може залишатися  у розчині не знижує його активності, а навпаки забезпечує його стабільність, утворюючи буфер.  Не дозволяється підвищувати температуру вище 30°С. 	При застосуванні засобу слід уникати змішування з іншими дезінфікуючими та миючими засобами.

2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів. Для приготування робочих розчинів засобу «Терразім (Terrazym)» відповідної концентрації виходять із наступних розрахунків, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунки для приготування робочих розчинів засобу «Терразім (Terrazym)»

| Концентрація розчину, (за препаратом), % | Кількість компонентів (мл) для приготування: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1,0 л |  | 5,0 л |  |
|  | Кількість концернтрату, г | Кількість води, мл | Кількість концернтрату, г | Кількість води, мл |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 2,5 | 4997,5 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 5,0 | 4995,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 12,5 | 4987,5 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 25,0 | 4975,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 100,0 | 4900,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 200,0 | 4800,0 |

2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину. Термін придатності робочих розчинів засобу «Терразім (Terrazym)»  становить 24 години за умови їх зберігання у закритих ємностях.

Розчин використовується багаторазово протягом робочої зміни. При перших ознаках  зміни зовнішнього вигляду та інших його властивостей (зміна кольору, помутніння розчину, випадання осадку, тощо) розчин слід замінити.

Для перевірки активності розчину можна користуватись тестовими смужками, призначеними для визначення вмісту надоцтової кислоти .

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ.

3.1. Об’єкти застосування.  Робочі розчини засобу «Терразім (Terrazym)»  використовують: - з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення, а також для поєднаних процесів дезінфекції та достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом, в установках ультразвукового очищення) виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, слиновідсмоктуючі установки, плювальниці, ортопедичні інструменти, відтискні ложки, обертові інструменти та стоматологічні бори з різних матеріалів; відтиски з альгінату і силікону, зубопротезні заготовки, зліпки, мости, коронки, артикулятори, гідравлічні контури для стоматологічних вузлів), зонди та катетери усіх видів, інтраопераційні та ехокардіографічні датчики, головки ультразвукових діагностичних апаратів, маски, трубки, шланги та інші термочутливі матеріали до наркозно-дихальної апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів; перукарського, манікюрного, педікюрного та косметологічного інструментарію, приладдя та обладнання на підприємствах сфери обслуговування; для дезінфекції високого рівня та стерилізації виробів медичного призначення, включаючи гнучкі та жорсткі ендоскопи тощо;

- для поєднання дезінфекції і одночасного очищення: різноманітних поверхонь приміщень (підлога, стіни, стеля, двері, віконні рами, меблі тощо); медичних приладів та апаратури і устаткування (з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям, виготовлених з корозійностійких та корозійнонестійких матеріалів) в усіх галузях застосування засобу; поверхонь особливо-чутливої апаратури (у т.ч. наркозно-дихальної, датчиків до  ультразвукових діагностичних апаратів та самих апаратів, гумові деталі, у т.ч. присоски), рентгенологічної та томографічної апаратури (у т.ч. рентгендіагностичних комплексів, радіологічного і цифрового обладнання, обладнання для комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних систем,  тощо); обладнання для фізіотерапевтичних процедур, небулайзерів; предметів догляду за хворими (підкладні судна, сечеприймальники, грілки, клейонки тощо); кувезів у відділеннях неонатології; дитячих іграшок та виробів для дітей; технологічного обладнання в харчовій, фармацевтичній, мікробіологічній та парфумерно-косметичній промисловості; лабораторного, аптечного, столового та кухонного посуду, у т.ч. одноразового використання; іграшок, білизни, візків для складання і транспортування білизни, тари, стелажів для зберігання білизни, іграшок, спецодягу у т.ч. одноразового використання; для знезараження перед утилізацією медичних відходів, використаних виробів медичного призначення одноразового використання, у т.ч. забруднених кров’ю  або іншими біологічними рідинами,  (тампони, серветки, перев’язувальний матеріал, одяг одноразового застосування), тканин, органів, частин тіла, плаценти, ембріонів тощо, харчових відходів, у т.ч. з інфекційних відділень, мікробіологічні культури та штами збудників хвороб, живі вакцини, лабораторні чашки, залишки живильних середовищ,  інфіковані експериментальні тварини та біологічні відходи віваріїв, відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених біологічними рідинами; біологічні рідини (мокротиння, кров, сироватка, слиз, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні та змивні води тощо); посуд з-під виділень, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, килимків, взуття тощо; для дезінфекції взуття (у т.ч. для застосування в килимках для дезінфекції) перед входом в критичні зони лікувально-профілактичних та інших закладів та підприємств; для дезінфекції повітря способом розпилення на різних об’єктах, сміттєпроводів, контейнерів, камер для зберігання сміття; посуду з-під виділень; санітарного транспорту та автомобілів швидкої медичної допомоги тощо; для дезінфекції  повітря способом розпилення на різних об’єктах, знезараження систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи та ін.).

3.2. Методи знезараження окремих об’єктів. Дезінфекцію засобом здійснюють методами протирання, зрошення, занурення та замочування.  Режими дезінфекції об’єктів робочими розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» наведені у таблицях 2-8. Засіб може бути також використаний в підлогомийних, посудомийних, пральних  машинах, ультразвуковому і циркуляційному мийному устаткуванні.

При застосуванні засобу слід уникати змішування з альдегідутримуючими сполуками.

3.2.1. Дезінфекцію, достерилізаційне очищення та суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення виробів медичного призначення проводять ручним, автоматизованим або напівавтоматизованим (циркуляційним) способом. Дезінфекцію всіх видів виробів медичного призначення, що контактують з біологічними рідинами організму, проводять у місткостях, які щільно закриваються за режимами, наведеними у таблиці 3. Вироби повністю занурюють у розчин відразу ж після їх застосування. Вироби, які мають канали звільняють від повітря, заповнюють розчином усі канали і порожнини, використовуючи допоміжні засоби (шприци, піпетки тощо). Роз'ємні вироби занурюють у розчин засобу в розібраному вигляді. Інструменти, що мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними у розчині кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки інструментів.

Під час дезінфекції канали і порожнини повинні бути заповнені (без повітряних бульбашок) розчином.

Після дезінфекції вироби медичного призначення промивають проточною водою протягом 3 хв. та споліскують водою протягом 0,5-1,0 хв. Канали та порожнини промивають шляхом прокачування крізь них проточної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Після цього вироби висушують.

Для виробів медичного призначення та їх частин, що не контактують з біологічними  рідинами  організму,  допускається дворазове,  з інтервалом  15  хв.,

протирання ганчір'ям, що змочене робочим розчином засобу, та наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції. Після дезінфекції вироби медичного призначення промивають проточною водою протягом 3-х хв. Після цього вироби обполіскують дистильованою водою протягом 0,5-1,0 хвилин та висушують.

3.2.2. Для очищення, достерилізаційного очищення, дезінфекції, у тому числі суміщеної з достерилізаційним очищенням, дезінфекції високого рівня, стерилізації ендоскопів та медичних інструментів до них застосовують технологію обробки,  викладену   у   відповідних  офіційних   документах.

Дезінфекцію та суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення гнучких і жорстких ендоскопів проводять ручним, автоматизованим або напівавтоматизованим (циркуляційним) способом. Після закінчення ендоскопічного дослідження зовнішні поверхні ендоскопу очищають від забруднення (шлунковий, кишковий сік, слиз, кров та ін.) за допомогою серветок, змочених розчином засобу.  Канали прочищають шляхом подачі в них повітря та води. Жорсткі ендоскопи перед очищенням розбирають на комплектуючі деталі. Промивні води після очищення ендоскопу збирають у промарковану місткість зі щільно прилеглою кришкою та дезінфікують. Обробку проводять у спеціальних ваннах, емальованих, пластмасових або скляних місткостях, щільно закритих кришкою, шляхом занурення деталей та вузлів жорстких ендоскопів (за винятком окулярних частин оптичних трубок) і гнучких частин гнучких ендоскопів у робочий розчин засобу «Терразім (Terrazym)» Канали ендоскопів заповнюють розчином за допомогою шприца або електровідсмоктувача. Після завершення експозиції, ендоскопи, їх частини виймають із розчину, очищують канали від залишків розчину за допомогою шприца або електровідсмоктувача та промивають, пропускаючи через канал не менше 50 мл води.

Дезінфекцію, очищення, і поєднання процесів дезінфекції та достерилізаційного очищення ендоскопів автоматичним (циркуляційним) та напівавтоматичним  способом здійснюють у відповідності до інструкції, що додається до обладнання.

Дезінфекцію, очищення,  наркозно-дихальної апаратури у тому числі суміщену з їх достерилізаційним очищенням, проводять наступним чином. Ендотрахеальні трубки, трахеотомічні канюлі, ротоглоточні повітропроводи, мундштуки-загубники, шланги, замкові та з'єднувальні елементи, маски, інші з’ємні деталі занурюють в розчин засобу, заповнюють усі канали і порожнини, використовуючи допоміжні засоби на час експозиції, потім проводять їх миття у тому ж розчині, після чого вироби промивають проточною водою. Всі комплектуючі (за винятком ендотахеальних трубок та фільтрів) промивають дистильованою водою, просушують у чистих умова. Ендотрахеальні трубки та фільтри після дезінфекції направляють на утилізацію.

Перукарські, манікюрні, педикюрні, косметологічні інструменти дезінфікують і очищують методами, встановленими для виробів медичного призначення.

Для застосування засобу «Терразім (Terrazym)» в ультразвукових пристроях використовуються робочі розчини засобу в концентрації 0,5% протягом 5 хвилин. При цьому необхідно стежити за дотриманням зазначеного терміну. При зазначеному режимі забезпечується знищення бактерій, вірусів, грибків та мікобактерій туберкульозу, а також якісне очищення.

3.2.3. Допускається використання розчинів «Терразім (Terrazym)» для дезінфекції, у т.ч. суміщеної з достерилізаційним очищенням, очищення виробів медичного призначення, для дезінфекції високого рівня, стерилізації протягом терміну придатності робочих розчинів, за умови, що немає візуальних ознак забруднення робочого розчину. Допускається застосування засобів експрес-контролю активності  робочих розчинів засобу (тест-смужок). Використання індикаторних смужок не є обов’язковим.

У разі появи візуальних ознак забруднення (зміна кольору, поява осаду, пластівців, мутності, зміна запаху) розчин підлягає заміні.

3.2.4. Якість достерилізаційного очищення виробів медичного призначення оцінюють шляхом постановки проби на наявність залишкових кількостей крові згідно з методиками, викладеними в офіційно діючих методичних документах. Контролю підлягає 1 % одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше 3-х виробів). При виявленні залишків крові (позитивна проба) вся група виробів, від якої добирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до одержання негативного результату.

3.2.5. Застосування засобу для достерилізаційного очищення виробів медичного призначення, не поєднаного з дезінфекцією, попереднього та заключного очищення  (включаючи гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них, наркозно-дихальну апаратуру) проводять ручним або напівавтоматичним способом згідно таблиці 7. Достерилізаційне очищення виробів медичного призначення можна проводити механізованим способом в усіх ультразвукових установках у відповідності з рекомендаціями виробника ультразвукових приладів.

Засіб «Терразім (Terrazym)» використовується для попереднього, достерилізаційного і заключного очищення ендоскопів та медичних інструментів до них відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема, «Методичних вказівок щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них», затверджених МОЗ України 29.04.2005р.

Засіб «Терразім (Terrazym)» використовується для очищення або очищення, поєднаного з дезінфекцією (у т.ч. до стерилізаційним) наркозно-дихальної апаратури та її комплектуючих відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема, методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури», затверджених Наказом МОЗ України №221 від 12.03.2010р.

При попередньому очищенні ендоскопів та медичних інструментів до них, наркозно-дихальної апаратури, забруднення  із зовнішньої поверхні виробів видаляють серветками, змоченими розчином засобу, а  канали промивають розчином за допомогою шприца або іншого пристосування.

Розчини засобу «Терразім (Terrazym)», використані для промивання або очищення, витримують протягом експозиції дезінфекції і зливають у каналізацію без додаткового знезаражування дезінфекційними засобами.

Робочі розчини засобу «Терразім (Terrazym)» для достерилізаційного очищення виробів медичного призначення можна використовувати багаторазово протягом терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (помутніння, поява осаду, пластівців, мутності тощо).

3.2.6. Поверхні приміщень (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо) та предмети обстановки протирають ганчір’ям, що змочене робочим розчином, або зрошують за допомогою спеціальної апаратури (норма витрат складає 100 мл/м2 поверхні) з наступним дотриманням експозиції. Поверхні повинні бути повністю змочені засобом. Після проведення дезінфекції розчинами засобу має місце залишкова антимікробна дія. Проведення вологого прибирання після дезінфекції або змивання засобу з поверхонь не вимагається. Після дезінфекції об’єктів методом зрошення залишки робочого розчину видаляють шляхом протирання вологою серветкою. Обробку поверхонь у приміщеннях методом протирання можно проводити у присутності людей.

Дезінфекцію засобом «Терразім (Terrazym)» допускається також проводити методом «двох відер» при витраті робочого розчину 15 мл/м² поверхні, що піддається обробці. Засіб може бути також використаний в підлогомийних, посудомийних, пральних  машинах, ультразвуковому і циркуляційному мийному устаткуванні.

3.2.7. Поверхні медичних апаратів, приладів, устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям  (у т.ч. особливо чутливих) протирають ганчір’ям, що змочене робочим розчином, з наступним дотриманням відповідної експозиції.

Поверхні особливо чутливих виробів (у т.ч. датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, рентгенологічних систем, радіологічного і цифрового обладнання для ультразвукового обстеження , комп′ютерної і магнітнорезонансної  томографії тощо) протирають серветками, змоченими робочим розчином, з наступним дотриманням відповідної експозиції.

Дезінфекцію кувезів для недоношених дітей проводять розчином засобу відповідно до методики обробки кувезів з урахуванням рекомендацій виробника. Норма витрат засобу складає 100 мл/м² поверхні. Після обробки закривають камеру на час експозиції. Після експозиції відкривають камеру і усі внутрішні поверхні протирають чистим ганчір’ям, змоченим у воді гарантованої якості, а потім витирають насухо.

Предмети догляду хворих (гумові грілки, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни повністю занурюють у розчин засобу або протирають їх ганчір’ям, змоченим розчином засобу або зрошують розчином. Після закінчення дезінфекції їх ополіскують водою або протирають ганчір’ям, змоченим у воді.

3.2.8. Столовий (кухонний) посуд звільняють від залишків їжі і повністю занурюють в робочий розчин засобу «Терразім (Terrazym)». Норма витрат становить 2л на один комплект. Лабораторний посуд занурюють у місткості із робочим розчином засобу. По закінченні експозиції посуд миють за допомогою щітки або ганчірки та промивають проточною водою. Посуд одноразового використання після знезараження утилізують.

Посуд в мікробіологічних та інших лабораторіях, аптеках (пробірки, піпетки, предметні та покровні скельця, циліндри, колби, флакони, чашки Петрі, планшети для імунологічних аналізів, гумові груші, шланги, трубки тощо) знезаражують методом повного занурення в розчин засобу. Після закінчення експозиції посуд ретельно промивають проточною водою протягом 3 хв.

3.2.9. Залишки їжі заливають розчином у співвідношенні об’ємів розчину та залишків 2:1. Після дезінфекції утилізують.

3.2.10. Предмети для миття посуду занурюють у розчин  засобу. По закінченню дезінфекції їх миють (перуть), прополіскують та висушують.

3.2.11. Предмети догляду хворих (грілки наконечники для спринцівок, підкладні клейонки, судна тощо), засоби гігієни і невеликі за розміром іграшки (пластмасові, гумові, металеві, дерев’яні) занурюють в розчин засобу, перешкоджаючи їх спливанню або протирають ганчір’ям, що змочене розчином засобу; Після закінчення дезінфекції їх промивають водою протягом 3 хвилин. Великі іграшки протирають ганчір’ям, змоченим розчином засобу, після експозиції протирають ганчір’ям, змоченим чистою водою. М’які іграшки чистять щіткою, яку змочують розчином.

3.2.12. Технологічне обладнання  дезінфікують методом протирання або зрошенням, по закінченні дезінфекційної експозиції промивають питною водою.

3.2.13. Дезінфекцію повітря на різних об’єктах, систем вентиляції і кондиціонування проводять способом розпилення робочого розчину засобу або методом протирання згідно необхідних режимів. Роботи здійснюють за графіком або за наявності відповідних показань із залученням кваліфікованого інженерно-технічного персоналу з експлуатації вентиляції.

Перед профілактичною дезінфекцією секцій центральних та побутових кондиціонерів, загально обмінної вентиляції для штучного охолодження  (обігріву) повітря, фільтрів, радіаторних грат і накопичувачів конденсату, повітряприймачів, розподільників повітря і насадок проводять їх миття. Обробку здійснюють методом зрошення  з використанням гідропульта, автомкса, розпилювача або методом протирання ганчір’ям, змоченим розчином з дотриманням експозиції 30 хв. Повітряний фільтр промивають в мийному розчині, після чого занурюють в дезрозчин. Вугільні фільтри підлягають заміні.

3.2.14. Поверхні санітарно-технічного обладнання (ванни, раковини, унітази, душові, поверхні вкриті керамічною плиткою тощо) зрошують розчином засобу, протирають ганчір’ям або щіткою, що змочені робочим розчином засобу, з наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції або зрошують розчином засобу. Після дезінфекції змивання засобу не потребується.

Дезінфекцію ванн або  інших поверхонь  засобом «Терразім (Terrazym)» також проводять за допомогою рукавичок з мікрофібри або мопів типу «Вермоп» (Німеччина) при витраті робочого розчину 15 мл/м² поверхні, що піддається обробці, згідно технології  прибирання і дезінфекції «Вермоп» (Німеччина).

3.2.15. Ганчір’я для прибирання занурюють у робочий розчин засобу. Після дезінфекції його промивають проточною водою та висушують. Інший прибиральний інвентар зрошують або протирають робочим розчином, або занурюють у місткості з розчином засобу.

Використані вироби медичного призначення одноразового використання (з залишками та без залишків крові), медичні відходи з текстильних матеріалів (в т.ч. перев’язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразовий одяг, білизна тощо з залишками та без залишків крові) збирають в окрему місткість та знезаражують методом занурення в робочий розчин засобу. Контейнери та інвентар для збору та прибирання медичних відходів обробляють способом протирання або занурення.

Ємності для знезараження виробів медичного призначення та інших об’єктів обробляють за тими ж режимами, що й самі об’єкти.

3.2.16. Дезінфекцію і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття проводять способом розпилення робочого розчину засобу або методом протирання чи  занурення.

3.2.17. Засіб «Терразім (Terrazym)» застосовується для дезінфекції тканин будь-якого ступеню забруднення. Білизну різного ступеню забруднення (І-ІV ступенів) замочують в розчині з розрахунку 4л на 1 кг сухої білизни. Після закінчення дезінфекції білизну перуть і полощуть.

Засіб також використовують для дезінфекції білизни у пральних машинах. Норма витрат засобу визначається видом інфекцій, при яких проводиться обробка білизни.

Візки для складання та транспортування білизни, відповідну тару, стелажі для зберігання зрошують або протирають ганчір’ям, яке змочене розчином засобу. Мішки для брудної білизни знезаражують шляхом замочування у місткості з робочим розчином засобу, після чого полощуть або перуть та висушують.

Гумові килимки, банні сандалії, спецвзуття знезаражують способами протирання, зрошення або занурення у робочий розчин засобу. Після дезінфекції промивають водою.

3.2.18. Вироби медичного призначення одноразового використання, медичні відходи (тампони, серветки, перев’язувальний матеріал, одноразовий одяг, рукавички тощо), повністю занурюють у робочий розчин засобу «Терразім (Terrazym)»  у місткості, які  закривають кришками, після дезінфекції утилізують.

3.2.19. Ємності для дезінфекції дезінфікують методами протирання, зрошення або занурення за режимами відповідних інфекцій, по закінченню дезінфекційної витримки промивають водою.

3.2.20. Профілактичну дезінфекцію об’єктів транспорту ( для перевезення людей, харчових продуктів та інш.)  проводять за режимами проти бактеріальних інфекцій (таблиця 2) методом протирання або зрошення із розрахунку 100 мл /м2 до повного змочування поверхні. Обробку санітарного транспорту здійснюють методом протирання ганчір’ям змоченим робочим  розчином  або методом зрошення із розрахунку 100 мл/м2 (режими залежать від виду інфекції). Знезараження сміттєприбирального обладнання, сміттєвозів, сміттєзбірників та сміттєпроводів проводять за режимами, наведеними у табл.5. Сміттєприбиральне обладнання, сміттєвози, сміттєзбірники та сміттєпроводобробляют методом зрошення за норми витрати дезінфікуючого розчину 300 мл/кв м поверхні, що піддається обробці, у відповідності до діючих офіційних документів.

3.2.21. Дезінфекцію, суміщену з достерилізаційним очищенням, достерилізаційне очищення, стерилізацію інструментів для манікюру, педикюру, перукарського, косметичного інструментарію з різних матеріалів (у т.ч. насадки корундові,  що обертаються (фрези), насадки педикюрні зі штучного алмазу, з натурального алмазу, твердосплавні насадки, твердосплавні фрези, полірувальники, ножиці і кусачки, пушери, шабери, насадки для іонофорезу, дарсонваля, УЗ скраббера, гальванотерапії вакуумні та інші, дезінфекцію приладдя, обладнання, поверхонь приміщень та інших об’єктів на підприємствах сфери обслуговування та інших об’єктах проводять згідно таблиць 2-8.

3.2.22. Розчин засобу «Терразім (Terrazym)» використовують для боротьби з пліснявою і для попередження її появи. Для цього уражені поверхні попередньо механічно очищають від грибкового нальоту, після чого зрошують розчином або протирають ганчір’ям, змоченим розчином. Дають розчину висохнути. Поверхню, яка вражена пліснявою, попередньо очищують від видимих проявів плісняви.  Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви.

3.2.23. Режими генеральних прибирань засобом наведені у таблиці 8. Дезінфекцію об'єктів при різних інфекціях у лікувально-профілактичних закладах та вогнищах інфекційних захворювань проводять за режимами, зазначеними у таблицях 2-4.

3.2.24. Для дезінфекції слиновідсмоктуючих установок робочий розчин засобу  (не менше 1,0л) пропускають через відсмоктуючи систему  і залишають в установці на час експозиції (при режимах застосування 0,25%-15 хв. , або 0,5%-5 хв.), після чого прокачують питну воду для видалення забруднень. Розчин використовують з метою дезінфекції одноразово. Плювальниці та інші емності заливають робочим розчином засобу на час експозиції, після чого промивають проточною водою.

3.2.25. Дезінфекція аерозольним методом повітря у приміщеннях, поверхонь приміщень та об’єктів у приміщеннях за допомогою туманогенераторів, моторозпилювачів або ранцевих (ручних) оприскувачів проводиться розчинами засобу за режимами, наведеними у відповідних таблицях.

3.2.26.Дезінфекція аерозольним методом повітря у приміщеннях, поверхонь приміщень та об’єктів у приміщеннях за допомогою туманогенераторів, моторозпилювачів або ранцевих (ручних) оприскувачів проводиться розчинами засобу за режимами, наведеними у відповідних таблицях.

3.2.27. Профілактичну дезінфекцію об’єктів в аптечних закладах, у навчально-виховних, дитячих дошкільних закладах, на транспорті, на підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, харчової та переробної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості, комунально-побутового обслуговування спортивно-оздоровчих та інших об’єктах проводять у відповідності з режимами, зазначеними у табл. 2-8. Для дезінфекції у лазнях, саунах, душових, санпропускниках, перукарнях та інших місцях, де існує можливість розповсюдження грибкових захворювань, засіб необхідно використовувати в режимах, рекомендованих для збудників дерматомікозів (табл.2).

3.3 Застосування засобу для дезінфекції високого рівня, стерилізації окремих об'єктів

3.3.1. Дезінфекція високого рівня, стерилізація жорстких і гнучких ендоскопів та інструментів до них проводиться відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема, «Методичних вказівок щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них», затверджених МОЗ України 29.04.2005р. наркозно-дихальної апаратури та її комплектуючих - відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема, методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури», затверджених Наказом МОЗ України №221 від 12.03.2010р.

Стерилізацію виробів здійснюють у ємності, яка щільно закривається кришкою, при повному зануренні в розчин. Для кращого заповнення каналів та порожнин засобом використовують шприци або інші допоміжні засоби. Роз’ємні вироби занурюють у розібраному вигляді. Товщина шару над виробами повинна бути на менше 1 см.

3.3.2.  Після закінчення часу стерилізації вироби виймають з стерилізуючого розчину та відмивають від його залишків, дотримуючись правил асептики: використовують стерильні ємності із стерильною водою і стерильні інструменти (шприци, корнцанги), роботу проводять у стерильних рукавичках. Вироби повинні бути повністю занурені в стерильну воду при співвідношенні об’єму води до об’єму, займаного виробами, не менше ніж 3:1. Вироби відмивають послідовно в двох водах по 3 хвилини в кожній. При відмиванні в кожній ємності на протягом усього часу відмивання через канали виробу за допомогою стерильного шприца або електровідсмоктувача пропускають стерильну воду (не менше 20 мл), не допускаючи попадання пропущеної води в ємність з відмитими виробами.

3.3.3. Відмиті від залишків засобу хірургічні, стоматологічні інструменти, ендоскопи, медичні інструменти до гнучких ендоскопів та інші розміщують на стерильному простирадлі, видаляють залишок води з каналів за допомогою стерильного шприца та перекладають у стерильну ємність. Стерильні вироби медичного призначення зберігають протягом 3 діб.

3.3.4. Усі маніпуляції із стерилізації та відмивання хірургічних, стоматологічних інструментів та медичних інструментів до гнучких ендоскопів від залишків засобу «Терразім (Terrazym)» виконують із дотриманням правил асептики. Висушені після достерилізаційного очищення вироби медичного призначення піддають дезінфекції високого рівня шляхом занурення у розчин засобу «Терразім (Terrazym)» у місткості, що щільно закривається кришкою. При зануренні інструментів у розчин внутрішні відкриті канали інструментів повністю заповнюють робочим розчином засобу за допомогою стерильного шприца безперервного типу дії. Шприц приєднують до дистального кінця інструмента за допомогою насадки, яку після прокачування робочого розчину засобу знімають з інструмента, не допускають попадання повітря до каналу. Товщина шару над виробами повинна бути не менше 1 см.

При відмиванні виробів після ДВР  без подальшої їх стерилізації необхідно використовувати стерильну дистильовану воду (у разі її відсутності допускається використання прокип’яченої питної води). Вироби повинні бути повністю занурені в стерильну (або кип′ячену) воду при співвідношенні об’єму води до об’єму, займаного виробами, не менше ніж 3:1. Вироби відмивають послідовно в двох водах по 3 хвилини в кожній. При відмиванні в кожній ємності протягом усього часу відмивання через канали виробу за допомогою стерильного шприца або електровідсмоктувача пропускають стерильну воду (не менше 20 мл), не допускаючи попадання пропущеної води в ємність з відмитими виробами.

3.3.5. Режими стерилізації та дезінфекції високого рівня виробів медичного призначення робочими розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» наведені в таблиці 6.

Таблиця 2. Режими дезінфекції та миття об’єктів робочими розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» при інфекціях бактеріальної етіології (за винятком туберкульозу), включаючи збудників кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory; псевдотуберкульоз, дизентерію, легіонельоз, туляремію, чуму, холеру, черевний тиф, паратифи, сальмонельози, кишкові ієрсініози, дифтерію, інші ешерихії, шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, та інші види бактерій*; при грибкових інфекціях (у т.ч. кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози))

| Об’єкти дезінфекції | Концентрація (за препара том), % | Експозиція, хв.. | Спосіб дезінфекції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, вікна тощо, в т.ч.у санвузлах), медичні прилади, обладнання, устаткування. М’які та тверді меблі. Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни. - незабруднені - забруднені | 0,1 | 5 | протирання або зрошення |
|  | 0,05 | 60 |  |
|  | 0,1 | 30 |  |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Предмети догляду за хворими. Іграшки. Ємності для дезінфекції Санітарний транспорт, транспорт для перевезення харчових продуктів, інші транспортні засоби (залізничний, повітряний, автотранспорт тощо). | 0,1 | 30 | протирання, зрошення або занурення |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Інструменти та інші вироби медичного призначення зі скла, гуми, металів, полімерних матеріалів, включаючи включаючи гострі предмети, відпрацьовані вироби одноразового застосування. Інструменти для манікюру, педикюру, пірсингу, татуажу тощо. - не забруднені біологічними рідинами | 0,1 | 5 | занурення в розчин |
| продовження таблиці 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Інструменти та інші вироби медичного призначення зі скла, гуми, металів, полімерних матеріалів, включаючи включаючи гострі предмети, відпрацьовані вироби одноразового застосування. Інструменти для манікюру, педикюру, пірсингу, татуажу тощо - забруднені біологічними рідинами, у т.ч. з залишками крові. | 0,1 | 30 | занурення в розчин |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Білизна, у т.ч. не забруднена і забруднена виділеннями, біорідинами; Медичні відходи з текстильних матеріалів (в т.ч. перев’язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одяг одноразового застосування гумові рукавички. тощо). | 0,5 | 5 | занурення |
| Лабораторний та аптечний посуд Столовий та кухонний посуд з залишками та без залишків їжі | 0,5 | 5 | занурення |
| Кювези, барокамери, солярії. Чаша басейну, ванни. | 0,1 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Санітарно-технічне обладнання обладнання (у т.ч. ванни, раковини, ванни для ніг, «чаша» басейну). Килимки дезбар’єрів, дезбар’єри. Сміттєприбираль не обладнання, сміттєвози, сміттєзбірники, ящики та інші місткості для сміття, сміттєпроводи | 0,1 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Прибиральний інвентар, (у т.ч. йоржі для миття унітазів). Посуд з-під виділень, ємності для збору виділень. Гумові килимки, дерев’яні трапи. | 0,5 | 5 | Занурення |

* при забрудненні об’єктів кров’ю або іншими біологічними рідинами, дезінфекцію проводять за режимами, рекомендованими при вірусних парентеральних інфекціях.

Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» при кишкових, крапельних інфекціях вірусної етіології, інфекціях з парентеральним механізмом передачі (включаючи збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, папова-, ентеро- , респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип») та інших

| Об’єкти дезінфекції | Концентрація (за препара том), % | Експозиція, хв.. | Спосіб дезінфекції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, вікна тощо, в т.ч.у санвузлах), медичні прилади, обладнання, устаткування. М’які та тверді меблі. Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни. | 0,05 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Предмети догляду за хворими. Іграшки. Ємності для дезінфекції. Санітарний транспорт, транспорт для перевезення харчових продуктів, інші транспортні засоби (залізничний, повітряний, автотранспорт тощо). | 0,05 | 30 | протирання , зрошення або занурення |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Інструменти та інші вироби медичного призначення зі скла, гуми, металів, полімерних матеріалів, включаючи включаючи гострі предмети, відпрацьовані вироби одноразового застосування, у т.ч. з залишками крові. Інструменти для манікюру, педикюру, пірсингу, татуажу тощо | 0,05 | 30 | занурення в розчин |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Білизна, не забруднена та забруднена виділеннями, біорідинами; Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев’язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одяг одноразового застосування гумові рукавички. тощо). | 0,5 | 30 | занурення |
|  | 1,0 | 15 |  |

Продовження таблиці 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторний та аптечний посуд Столовий та кухонний посуд (з залишками та без залишків їжі) | 0,05 | 30 | занурення |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Кювези, барокамери, солярії. Чаша басейну, ванни. | 0,05 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Санітарно-технічне обладнання обладнання (у т.ч. ванни, раковини, ванни для ніг, «чаша» басейну). Килимки дезбар’єрів, дезбар’єри. Сміттєприбиральне обладнання, сміттєвози, сміттєзбірники, ящики та інші місткості для сміття, сміттєпроводи | 0,05 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 0,1 | 15 |  |
|  | 0,25 | 5 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Прибиральний інвентар, (у т.ч. йоржі для миття унітазів). Посуд з-під виділень, ємності для збору виділень. Гумові килимки, дерев’яні трапи. | 0,05 | 60 | Занурення |
|  | 0,1 | 30 |  |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |

Таблиця 4. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» при туберкульозі

| Об’єкти дезінфекції | Концентрація (за препара том), % | Експозиція, хв.. | Спосіб дезінфекції |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, вікна тощо, у т.ч.у санвузлах), медичні прилади, обладнання, устаткування. М’які та тверді меблі. Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни. | 0,5 | 15 | протирання або зрошення |
| Предмети догляду за хворими. Іграшки. Санітарний транспорт, транспорт для перевезен ня харчових продуктів, інші транспортні засоби (залізничний, повітряний, автотранспорт тощо). | 0,5 | 15 | протирання зрошення, або занурення |
| Інструменти та інші вироби медичного призначення зі скла, гуми, металів, полімерних матеріалів, включаючи гострі предмети, відпра-цьовані вироби одноразового застосування, у т.ч. з залишками крові. Інструменти для манікюру, педикюру, пірсингу, татуажу тощо | 0,5 | 15 | занурення в розчин |
| Білизна, не забруднена та забруднена виділення ми, біорідинами; медичні відходи з текстильних матеріалів (у т.ч. відпрацьований перев’язуваль ний матеріал, ватяні тампони, серветки, спецо-дяг, у т.ч. одноразовий, гумові рукавички тощо). | 2,0 | 30 | занурення |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Лабораторний та аптечний посуд незабруднений. Столовий та кухонний посуд без залишків їжі | 0,5 | 15 | занурення |
| Лабораторний та аптечний посуд забруднений. Столовий та кухонний посуд з залишками їжі. Предмети для миття посуду. | 2,0 | 30 | занурення |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Кювези, барокамери, солярії,SPA-капсули. Спортивне обладнання та інвентар | 0,5 | 15 | протирання або зрошення |
| Санітарно-технічне обладнання обладнання (у т.ч. ванни, раковини, ванни для ніг, «чаша» басейну). Килимки дезбар’єрів, дезбар’єри. Сміттєприбиральне обладнання, сміттєвози, сміттєзбірники, ящики та інші місткості для сміття, сміттєпроводи. Вентиляційні камери, повітря, системи кондиціонування повітря. | 2,0 | 30 | протирання або зрошення |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Прибиральний інвентар, (у т.ч. йоржі для миття унітазів). Посуд з-під виділень, ємності для збору виділень. Гумові килимки, дерев’яні трапи. | 2,0 | 30 | Занурення |
|  | 4,0 | 15 |  |

Таблиця 5. Режими дезінфекції, суміщеної із достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами засобу «Терразім (Terrazym)» ручним, автоматизованим або напівавтоматизованим (циркуляційним) способом

| Етапи обробки | Концентрація розчину, (за препаратом), % | Температура розчину, °С | Експозиція, хв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів: |  | Не регламентується |  |
| - при бактеріальних інфекціях, вірусних інфекціях, (включаючи збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, ентеровірусних інфеекціях) кандидозах, дерматомікозах, пліснявих грибках | 0,05 |  | 60 |
|  | 0,1 |  | 30 |
|  | 0,25 |  | 15 |
|  | 0,5 |  | 5 |
| - при туберкульозі | 0,5 |  | 15 |
| Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас (в тому числі ендоскопи) - за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів - за допомогою шприца: - вироби простої конфігурації без замкових частин, каналів, порожнин; - вироби, які мають замкові частини, канали і порожнини; - гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них | у розчинах відповідної концентрації | Не регламентується | 0,5 1,0 2,0-3,0 |
| Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали і порожнини виробів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується |  | 3,0-5,0 |
| Обполіскування дистильованою водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується |  | 0,5-1,0 |

Таблиця 6.  Режими стерилізації та дезінфекції високого рівня виробів медичного призначення розчинами засобу «Терразім (Terrazym)»

| Об’єкти стерилізації | Концентрація (за препара-том), % | Експозиція, хв | Спосіб дезінфекції |
| --- | --- | --- | --- |
| Вироби медичного призначення з різних матеріалів, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, наркозно-дихальну апаратуру, інструменти для манікюру, педикюру, косметичні та перукарські інструменти | 2,0 | 60 | Занурення |
| Дезінфекція високого рівня | 2,0 | 30 |  |

Таблиця 7. Режими достерилізаційного очищення, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами засобу «Терразім (Terrazym)»  ручним або напівавтоматичним способом

| Етапи обробки | Концентрація розчину, (за препара-том), % | Температу-ра розчину, °С | Експозиція, хв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів: | 0,05 | Не регламенту-ється | 60 |
|  | 0,1 |  | 30 |
|  | 0,25 |  | 15 |
|  | 0,5 |  | 5 |
| Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас (в тому числі ендоскопи) - за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів - за допомогою шприца: - вироби простої конфігурації без замкових частин, каналів, порожнин; - вироби, які мають замкові частини, канали і порожнини; - гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них | у розчинах, які викори-стовуються для замочу-вання | Не регламенту-ється | 0,5 1,0 2,0-3,0 |
| Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали і порожнини виробів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується |  | 3,0-5,0 |
| Обполіскування дистильованою водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується |  | 0,5-1,0 |
| Висушування (канали висушують за допомогою гарячого повітря) | - |  | До повного видалення вологи |

Таблиця 8. Режими дезінфекції об’єктів при проведенні генеральних прибирань

| Об’єкти дезінфекції | Концентрація, (за пре-паратом),% | Експозиція, хв. | Спосіб дезінфекції |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматичні, хірургічні відділення, процедурні кабінети, стоматологічні, акушерсько-гінекологічні клініки, пологові будинки, відділення неонатології, палати, блоки і відділення інтенсивної терапії для новонароджених, педіатричні відділення, дитячі стаціонари, лабораторії та інші заклади | 0,1 | 30 | Протирання або зрошення |
| Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади | 0,5 | 15 | Протирання або зрошення |
| Інфекційні лікувально-профілактичні заклади | По режиму відпо- відної інфекції |  | Протирання або зрошення |
| Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади | 0,1 | 30 | Протирання або зрошення |
| Дитячі дошкільні, оздоровчі, спортивні заклади, учбові заклади різних рівнів акредитації | 0,1 | 30 | Протирання або зрошення |

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Всі роботи із засобом слід проводити у захисному одязі, захищаючи шкіру рук рукавичками, уникаючи попадання його в очі та на шкіру.

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом. До роботи із засобом  «Терразім (Terrazym)» не допускають осіб молодше 18 років та осіб з алергічними захворюваннями. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції. При проведенні робіт з дезінфекції слід запобігати розбризкування та попадання засобу в очі та на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки потрібно вимити водою з милом..

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів та в умовах застосування засобу для обробки окремих об’єктів. Роботи з концентратом при виготовленні робочих розчинів потрібно виконувати з дотриманням заходів особистої безпеки, які забезпечують захист органів дихання, шкіри та очей – у захисному одязі (халат, шапочка, гумові рукавички), у респіраторі типу «Пелюсток». Приготування робочих розчинів та дезінфекцію методом протирання, занурення та замочування (в закритому кришкою посуді) можна проводити в присутності осіб не причетних до процесу дезінфекції (пацієнтів, школярів, відвідувачів закладів відпочинку, розваг, перукарень, підприємств громадського транспорту, тощо).

При обробці  об’єктів методом зрошення (здійснюється за умови відсутності осіб не причетних до процесу дезінфекції) необхідно захищати органи дихання універсальним респіратором  типу «Пелюсток». Після обробки способом зрошення приміщення необхідно провітрити протягом 15 хв.

4.4. Методи утилізації засобу. Всі складові компоненти засобу біологічно розкладаються. Відпрацьовані робочі розчини підлягають утилізації шляхом скидання до каналізаційної системи; концентрований засіб утилізується шляхом розбавлення до робочих концентрацій та скидання до каналізаційної системи. Тара утилізується, як побутові відходи.

Пролитий засіб збирають піском або іншим матеріалом, що добре поглинає рідину. Очищену поверхню промивають водою.

5 Ознаки гострого отруєння. Заходи першої допомоги при отруєнні

5.1 Ознаки гострого отруєння. Засіб «Терразім (Terrazym)» при попаданні на шкіру може викликати  – почервоніння, набряк; слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів – сльозотечу, набряк та гіперемію кон’юнктиви, лоскіт у горлі, кашель.

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом. При ураженні дихальних шляхів потрібно вивести потерпілого на свіже повітря чи у добре провітрюване приміщення, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При попаданні засобу в очі необхідно промити їх  водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і якщо це легко зробити. Продовжити промивання. У разі необхідності звернутись до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При попаданні засобу на шкіру промивають уражену ділянку шкіри проточною водою протягом 15 хв. При потраплянні засобу на робочий одяг потрібно зняти його, а ділянку шкіри під одягом промити проточною холодною водою, забруднений одяг випрати перед повторним застосуванням.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в шлунок. При проковтуванні засобу необхідно промити ротову порожнину холодною питною водою та дати випити потерпілому води, не викликати блювання. У разі необхідності звернутись до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Пакування засобу. Засіб «Терразім (Terrazym)» випускається в поліпропіленових пластикових відрах місткістю 1,0 кг, 1,5кг,  6 кг, 10,0 кг, у ламінованих пакетах,  а також  за бажанням клієнтів можуть випускатися інші види фасування та упаковки.

6.2. Умови транспортування засобу. «Терразім (Terrazym)»  Засіб не шкідливий. Транспортується у пакуванні виробника всіма видами транспорту.

6.3. Терміни та умови зберігання. «Терразім (Terrazym)» зберігають у пакуванні виробника у критих неопалюваних складських приміщеннях, які захищені  від  вологи та прямого сонячного проміння, за температури 5 - 35°С осторонь від джерел відкритого вогню та тепла.

Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дати виробництва.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

7.1. Перелік показників, які підлягають визначенню:. За показниками якості засіб «Терразім (Terrazym)» повинен відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 9.

Таблиця 9. Показники, які підлягають вивченню при проведенні контролю якості засобу «Терразім (Terrazym)»

| Назва показника | Норма |
| --- | --- |
| 1 Зовнішній вигляд | порошок білого кольору з блакитними (або іншого кольору) гранулами |
| 2 Запах | Майже без запаху |
| 3 Водневий показник водного розчину в концентрації 2% (за препаратом) через 30 хв. після приготування, од. рН | 8,3+0,2 |
| 4. Вміст надоцтової кислоти у 2% водному розчині (за препаратом) через 30 хв після початку приготування, не менше | 800 +100 мг/л |

7.2. Методи визначення

7.2.1.  Визначення зовнішнього вигляду і запаху

Зовнішній вигляд визначають візуальним оглядом засобу. Запах визначають органолептично.

7.2.2.   Визначення показника концентрації водневих іонів (рН) розчину.

рН водного розчину визначають потенціометричним методом згідно ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 22567.5)

7.2.3. Визначення вмісту над оцтової кислоти у водному розчині засобу в концентрації 2,0% за препаратом.

7.2.3.4. Визначення вмісту над оцтової кислоти

Обладнання, реактиви і розчини.

Терези аналітичні з різновагами згідно ГОСТ 2401-80Е.

Колба Кн ТС, Кн ТСХ згідно ГОСТ 25336-82.

Циліндр 1-100 або 3-100 згідно ГОСТ 1770-74.

Бюретка 1-2-25-0,1, 2-2-25-0,1 або 3-2-25-0,1 згідно ГОСТ 20292-74.

Калію перманганат згідно ГОСТ 20490-75, х.ч., ч.д..а, 0,1 моль/дм³  водний розчин (1/5 КMn04), приготовлений згідно ГОСТ 25794-2-8.

Кислота сірчана згідно ГОСТ 4204-77, х.а., ч.д.а., ч., 10% водний розчин, приготовлений згідно п.2.89 ГОСТ 4517-87.

Натрію карбонат згідно ГОСТ 83-79, х.ч., ч.д.а. або натрію гідрокарбонат згідно ГОСТ 4201-79, х.ч., ч.д.а.

Калію йодид згідно ГОСТ 4232-74, х.ч., 10% водний розчин, приготовлений згідно п.2.667 ГОСТ 4517-87.

Натрію тіосульфат (Na2S2O3х 5Н2О)  0,1 моль/дм³ водний розчин, приготовлений згідно п.2.11 ГОСТ 25794.2-83.

Крохмаль розчинний згідно ГОСТ 10163-76, 0,5% водний розчин, приготовлений згідно п.2.90 ГОСТ 4517-87.

Виконання аналізу:

Наважку 1,75% за препаратом робочого розчину засобу  масою приблизно 0,3 г вносять в конічну колбу об′ємом 250 см³, додають 90 см³ розчину сірчаної кислоти, перемішують та титрують розчином калію перманганату до появи незникаючого рожевого забарвлення.

До відтитрованого калію перманганатом розчину додають 1 г натрію карбонату або натрію гідрокарбонату, збовтують до припинення виділення пухирців вуглекислого газу. Потім додають 10 см³ розчину калію йодиду, витримують в темному місці протягом 10 хвилин і вміст колби титрують розчином натрію тіосульфату до появи світло-жовтого забарвлення, додають 2-3 см³ розчину крохмалю (розчин забарвлюється в синій колір) і продовжують титрувати до повного знебарвлення.

Обробка результатів

Вміст над оцтової кислоти (Х) у відсотках обчислюють за формулою:

0,0038 х Y x K x 100

Х = --------------------------------

m

де 0,0038 – маса над оцтової кислоти, що відповідає 1 см³ 0,1 моль/дм³ розчину натрію тіосульфату (Na2S2O3х 5Н2О) ;

Y - об’єм 0,1 моль/дм³  розчину натрію тіосульфату (Na2S2O3х 5Н2О), витрачений на титрування см³;

К – поправочний коефіцієнт 0,1 моль/дм³  розчину натрію тіосульфату (Na2S2O3х 5Н2О);

M – маса наважки, г.

За результат аналізу приймають середне арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна розбіжність між якими не перевищує 0,3%. Абсолютна сумарна похибка результату аналізу + 0,15% при довірчій вірогідності 0,95.

Організація – розробник:  ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» за участю:  ТОВ «ЄВРОДЕЗ»  (Україна).

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров’я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та стерилізації.

Закладам та установам охорони здоров’я дозволяється тиражування цих Методичних вказівок у необхідній кількості примірників.