Прибор электроизмерительный

многофункциональный цифровой

ЕР180M

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой ЕР180M (далее - прибор)  предназначен для  измерений  в  сетях  переменного  тока  с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора,   фазным  напряжением 220 В, частотой  50 Гц:

- среднеквадратического значения напряжения переменного тока между фазным и  нулевым рабочим или между фазным и нулевым защитным проводниками,

-   сопротивления цепи между фазным и нулевым защитным проводником или

фазным и нулевым рабочим проводником без отключения напряжения в электрической сети.

- тока короткого замыкания между фазным и нулевым рабочим  проводником или  фазным и нулевым защитным проводником без отключения напряжения в электрической сети.

Значения влияющих величин в нормальных и рабочих условиях применения указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Влияющая величина | Значение (область значений) влияющей величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в нормальных условиях применения |  | в рабочих условиях применения |  |
|  | нижнее | верхнее | нижнее | верхнее |
| Температура окружающего воздуха, °С | 15 | 25 | минус 10 | 40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30 | 80 | — | 80 при 23 °С |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84 (630) | 106,7 (800) | 84 (630) | 106,7 (800) |
| Внешнее магнитное поле | Магнитное поле Земли |  | Переменное однородное 0,5 мТл частотой (49 - 51) Гц |  |
| Напряжение сети переменного тока, В | 180 | 250 | 180 | 250 |
| Частота переменного напряжения в измеряемой сети, Гц | 49 | 51 | 49 | 51 |
| Коэффициент несинусоидальности кривой измеряемого переменного напряжения, под влиянием 2, 3 или 5-й гармонической составляющей, % | – | 12 | – | 12 |

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание прибора осуществляется от измеряемой электрической сети

переменного тока. Максимальное значение потребляемого тока не превышает 20 мА.

2.2 Диапазоны измерений,  погрешности,  разрешающая способность

(единица младшего разряда – ЕМР)  и  входные характеристики прибора указаны в таблице 2.

2.3 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей при измерении

напряжения, сопротивления и тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль», вызванные изменением температуры окружающего воздуха в области рабочих значений температур (табл.1)  на каждые 10оС  равны половине основной погрешности.

Предел допускаемой дополнительной основной погрешности, вызванный воздействием внешнего однородного магнитного поля с индуктивностью 0,5 mT, при измерении параметров цепи «фаза-нуль», равен половине  основной погрешности.

2.4 Режим измерений прибором - повторно кратковременный, с интервалом между измерениями Zs или  Iк не менее 3 с. Задержка между измерениями установлена в приборе  программным путем.

Продолжительность непрерывного подсоединения прибора к сети не должна превышать 10 мин c перерывом до повторного включения не менее 2 мин.

2.5 Прибор выдерживает перегрузки:

- долговременную напряжением переменного тока  среднеквадратическим  значением 300 В, частотой  50 Гц  в  течение 1 мин;

- кратковременную напряжением переменного тока среднеквадратическим  значением 420 В,  частотой  50 Гц  в  течение  1 с  в  количестве  9 раз.  Интервал между импульсами напряжения 1 мин.

Таблица 2

| Род измеряемой величины | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности (о) | Единица младшего разряда (ЕМР) | Значение входной характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети переменного тока Uх | (180 – 250) В |  (2 % Uх + 2 ЕМР)  | 1В | Входное сопротивление не менее 15 кОм |
| Сопротивление Z L-PE, Z L- N | от 0,1 до 6,99 Ом от 7,0 до 20,0 Ом |  (6 % Zx + 6 ЕМР)  (4 % Zx + 4 ЕМР) | 0,01 Ом 0,1 Ом | Ток нагрузки не более 4 А в течение 10 мс |
| Ток короткого замыкания Iк | От 10 до 1999 А | Погрешность измере-ния Iк определяется погрешностью измерения Z L-PE, Z L- N | 1 А |  |

Примечание. В таблице 2:

- Uх, Zх, I к  - значения измеряемого  напряжения,  сопротивления и тока короткого

замыкания;

- Z L-PE  - сопротивление цепи между фазным и нулевым защитным

проводниками;

- Z L-N – сопротивление цепи  между фазным и нулевым рабочим проводниками.

2.6 Электрическая изоляция между закороченными щупами и корпусом прибора  в нормальных условиях применения (таблица 1) выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока частотой (501) Гц со среднеквадратическим значением 3 кВ.

2.7  Время установления показаний - не более 3 с.

2.8 Время сохранения показания на цифровом отсчетном устройстве (ЦОУ) при нажатой кнопке "START"- не менее 20 с.

2.9  Габаритные размеры прибора - не более 45 мм х 85 мм х 215 мм.

2.10 Масса прибора - не более  0,3 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой ЕР180M | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Изолированный зажим типа “крокодил” | 1 шт. |
| Щуп съемный | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |

4 ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА) ПРИБОРА

4.1  Операции и средства поверки.

4.1.1  При проведении поверки должны проводиться следующие операции:

- проверка  внешнего  вида  (п. 4.2);

- определение основной погрешности прибора  (п. 4.3).

4.1.2 При проведении поверки должны соблюдаться “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2  Проверка внешнего вида сводится к проверке визуальным путем  состояния  прибора  и  его  частей. В процессе осмотра проверяется  отсутствие механических

повреждений корпуса, изоляции щупов и соединительного провода.

4.3 Определение основной погрешности прибора при измерении  параметров цепи «фаза-нуль» проводить в нормальных условиях применения.

Рисунок 1

На рисунке 1 :   S   - стабилизатор напряжения переменного тока,

Т  -  автотрансформатор,

V  -  вольтметр переменного тока  кл. 0,5,

4.3.1  Определение основной погрешности при измерении напряжения переменного тока Ux проводить  по  схеме рисунка 1.

С помощью автотрансформатора установить, а образцовым и поверяемым   приборами измерить  значения напряжения 190, 200, 210, 220, 240 В. Сличить показания вольтметров и определить погрешность измерения поверяемого прибора.

Прибор считается выдержавшим испытание, если основная погрешность в каждой поверяемой точке не превышает предела допускаемой основной погрешности  ±(2%Ux + 2).

4.3.2 Определение основной погрешности при измерении сопротивления цепи  «фаза-нуль» проводить по схеме рисунка 2.

Рис.2

На рисунке:   R - магазин сопротивлений Р4830/1 класса 0,5;

V  -  вольтметр переменного тока  кл. 0,5,

Определение погрешности проводить для значений сопротивлений 0,2; 0,4; 0,7; 1,0; 2,0; 5,0; 12,0; 18,0 Ом  в следующей последовательности:

- установить переключатель рода измерений прибора в положение Zs;

-с помощью магазина сопротивления установить требуемое значение сопротивления;

- нажать кнопку “START” и, удерживая ее, измерить общее  сопротивление

цепи Zo, состоящего из начального сопротивления цепи Zн и сопротивления магазина R. Метод измерения начального сопротивления Zн цепи «фаза-нуль» приведен в приложении .

- из измеренного значения Zo вычесть значение Zн и полученный результат Zх сравнить с установленным значением сопротивления на магазине.

Прибор считается выдержавшим испытание, если погрешность измерения каждого значения сопротивления установленного магазином R,  не превышает предела допускаемой основной погрешности для диапазонов:

от 0,1 до 7,0 Ом             (6 % Zx + 0,06);

от 7,0 до 20 Ом               (4 % Zx + 0,4).

4.3.3 Определение основной погрешности при измерении  тока короткого замыкания проводить для значений 12, 20, 45, 110, 220, 330, 550, 1100 А по схеме рисунка 2  следующим образом:

- oбщее сопротивление цепи Zo, соответствующее каждому установленному значению тока короткого замыкания Iк цепи «фаза – нуль», вычислить по формуле

Zo=UcIк

где  Uc – значение напряжения сети;

- посредством  магазина сопротивлений установить расчетное значение Zo с учетом начального значения сопротивления цепи Zн. (Метод определения Zн приведен в приложении) ;

- перевести переключатель рода измеряемой величины прибора в положение Iк;

-нажать кнопку “START” и, удерживая ее, произвести отсчет измеренного значения тока короткого замыкания

Прибор считается выдержавшим испытание,  если основная погрешность измерения  значений  IК  не превышает  предела допускаемой основной погрешности измерения соответствующих им сопротивлений цепи Zo.

Пример.  Определить основную погрешность при измерении  прибором  значения тока короткого замыкания  550 А при напряжении сети 220 В.

Для указанных значений общее сопротивление цепи «фаза – нуль» Zo равно

Zo=UcIк=220550 A=0,40 0м

Основная погрешность измерения прибором сопротивления Zo=0,40 Ом, выраженная в абсолютной величине, составляет

±(6% Zo + 0,06) = ±(0.06×0,40 + 0,06) Ом = ±0,08 Ом,

что соответствует диапазону допускаемых значений Zo от 0,32 Ом до 0,48 Ом.

Определяем допустимые нижнюю Iн. и верхнюю Iв. границы измерения Iк с учетом погрешности измерения Zo

I н.=UcZo =220 В0,48  Ом =458А           I в.= 220  В0,32  Oм=688 А

Таким образом, погрешность измерения не превышает допустимого предела, если ток короткого замыкания цепи «фаза – нуль», измеренный прибором для установленного значения 550 А, находится в диапазоне от  458 А   до   688 А.

Для  минимизации влияния нестабильности  сети на результаты измерений  рекомендуется произвести несколько измерений Zs, Iк и усреднить результат.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Прибор должен храниться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию.

5.2 Прибор транспортируют транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в  герметизированных отсеках. Прибор транспортируют при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С и относительной влажности до 98 % при 35 °С.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой ЕР180М, заводской номер ________________ соответствует требованиям

ТУ У 05717004.009-99 и признан годным к эксплуатации. Межповерочный интервал – 24 месяца.

Штамп ОТК				        Штамп   поверителя

Дата выпуска ______. ______. 201__ г.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.2 Претензии к качеству прибора принимаются к рассмотрению,  гарантийный ремонт проводится при наличии паспорта и сохранности на приборе пломбировки предприятия-изготовителя или организации, производящей гарантийный ремонт.

Приложение

Cпособы определения сопротивления Zн цепи фаза-нуль:

1 Применение образцового прибора. Этот способ позволяет получить достоверные значения сопротивления Zн цепи «фаза-нуль» в том случае, если применяемый образцовый прибор измеряет среднеквадратическое значение напряжения сети с коэффициентом несинусоидальности до 12 %.

2   При наличии напряжения питающей сети - методом 1, изложенным  в

приложении D к  ГОСТ Р 50571.16-99, (см  рис. D.1, или Рис. 1 в руководстве по эксплуатации к прибору ЕР180М). Полное сопротивление цепи Zs в нашем случае принимаем за Zн. При этом напряжение питающей сети должно быть стабильным, с минимально возможным сопротивлением Zs.  Рекомендуется измерить  Zs до 10 раз и усреднить результат.

- При отсутствии напряжения питающей сети  сопротивление цепи

«фаза-нуль» измеряют методом 2, изложенным в   в приложении D к

ГОСТ Р 50571.16-99.

Измерение выполняют при отключенной сети и закороченной первичной обмотке питающего трансформатора. При этом методе используют напряжение от отдельного мощного источника питания (см. рисунок D.2 указанного ГОСТ).